SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Aparat do dializoterapii- 5 szt.
Nazwa …………………………………………………….. / podać
Model ……………………………………………………… / podać
Producent ………………………………………………… / podać
Nazwa, adres, telefon, e-mail / autoryzowanych punktów serwisowych / na terenie Polski
L.p.	Parametr techniczno-funkcjonalny

1	Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/16A.
2	Zasilanie wodne 1,2-6 bar.
3	Pomiar Kt/V online
4	Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line” [Wykonywane zabiegi: HD, SN, UF.]
5	Możliwość dostosowania parametrów dializy w oparciu o pomiar K i Kt/V w trakcie trwania dializy.
6	Wyposażony w monitor ciśnienia krwi pacjenta.
7	Wyposażony w filtr płynu dializacyjnego.
8	Możliwość realizacji dializy na dializatorze HIGH – FLUX
9	Automatyczne profilowanie sodu i ultrafiltracji.
10	Regulacja przepływu krwi: 15 do 600 ml/min.
11	Regulowany przepływ płynu: 300 do 700 ml/min
11	Objętościowy pomiar ultrafiltracji.
12	Programy dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej.
13	Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków płynnych
14	Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 80oC.
15	Automatyczna pompa heparyny.
16	Zasilanie awaryjne (min.15 minut).
17	Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim.
18	Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce
19	Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
20	Łatwość utrzymania aparatu w czystości
21	Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/16A.
22	Gwarancja min. 24 miesiące
23	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce (załączyć dokument potwierdzający
24	Wpis do rejestru wyrobów medycznych
25	Deklaracja CE
26	Instrukcja obsługi w języku polskim

...................................... , dnia …..............................

……….....................................................................
     Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
        do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
        do występowania w jego imieniu