Załącznik nr 1 do SIWZ, Nr Ref. 4/19

Wymagania techniczne analizatora biochemicznego.

| L.p | Parametry wymagane | Odpowiedź Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator biochemiczny wolnostojący bez możliwości ustawienia na stole laboratoryjnym. Nie starszy niż 2016 r. Podać rok produkcji. |  |
|  | Aparat wyposażony w zestaw komputerowy z drukarką i skanerem kodów kreskowych, dodatkowo wyposażony w interfejs umożliwiający współpracę z systemem informatycznym komunikacja dwukierunkowa oraz zasilacz awaryjny UPS |  |
|  | Bezpłatne podłączenie do posiadanego programu LIS firmy ZELNET |  |
|  | Wydajność biochemicznych analiz fotometrycznych min 400 oznaczeń na godzinę. |  |
|  | Wbudowana przystawka ISE. Wydajność modułu jonoselektywnego min 150/h |  |
|  | Analizator wykonujący badania w surowicy, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, osoczu i innych płynach ustrojowych. |  |
|  | Identyfikacja probówek za pomocą wewnętrznego czytnika kodów paskowych |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń białek specyficznych w każdym rodzaju materiału: surowica, osocze, mocz, pmr. |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora (+2ºC- +12ºC) |  |
|  | Zastosowanie różnych technik pomiarowych: reakcje punktu końcowego, reakcje kinetyczne, reakcje turbidymetryczne, elektrody jonoselektywne. |  |
|  | Inwentaryzacja odczynników na pokładzie analizatora z możliwością określenia dokładnej liczby możliwych do wykonania testów. |  |
|  | Praca w trybie próbka po próbce i cito bez przerywania pracy aparatu |  |
|  | Próbki podawane na pokład analizatora w statywach nie jako rotor. |  |
|  | Praca całodobowa |  |
|  | Natychmiastowe przejście z trybu czuwania do trybu pracy max 5 minut |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem liniowości |  |
|  | Załadowanie do analizatora dwóch serii odczynnika jednej metody oraz możliwość ich jednoczesnego skalibrowania i używania |  |
|  | Wymagana detekcja skrzepu |  |
|  | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci wykresów Levy-Jenigsa. |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje ( dołączyć obowiązkowo z pierwszą dostawą analizatora w formie papierowej) |  |
|  | Dokument deklaracji zgodności CE |  |
|  | Wymagany wewnętrzny system kontroli pracy aparatu alarmujący natychmiast wszelkie nieprawidłowości |  |
|  | Pełna gwarancja na czas trwania umowy dzierzawy |  |
|  | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. Maksymalny czas usunięcia awarii do 24 h. |  |
|  | Wydzierżawiający w ramach umowy dokonywać będzie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, co najmniej 2x w roku i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy okresowych przeglądów aparatów/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu. Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia. |  |
|  | Bezpłatny udział, dla wszystkich możliwych wyspecyfikowanych testów, w kontroli międzynarodowej SOWA MED. z częstotliwością przynajmniej 6 razy w roku lub zgodnie z proponowanym harmonogramem i STAND LAB |  |
|  | Potwierdzone w formie oświadczenia istnienia w programie kontrolnym Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi grupy metodycznej pracującej na zaoferowanych odczynnikach minimum 50 użytkowników ( ocena dotyczy wymienionych w specyfikacji parametrów ) |  |

Załącznik 1 do SIWZ

Dostawa odczynników, mat. zużywalnych i eksploatacja

Wraz z dzierżawą analizatora  biochemicznego

|  | lp. | Nazwa | Ilość badań na 12 miesięcy | Wielkość opakowań | Liczba opak. Na rok | Cena jedn. Netto. opakowania | Wartość netto dla podanej ilości | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Alkohol elylowy | 250 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 2. | Alkaliczna fosfataza | 35 00 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 3 | ALT | 12200 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 4 | Albumina | 100 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 5 | Amylaza | 3300 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 6 | Amylaza w moczu | 750 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 7 | AST | 9700 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 8 | Bilirubina całkowita | 11000 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 9 | Białko całkowite | 1500 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 10 | Biało w moczu i pmr | 550 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 11 | Kinaza kreatynowa | 2500 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 12 | CK-MB | 2500 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 13 | CRP ilościowo | 9300 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 14 | Potas | 14000 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 15 | Fosforany nieorganiczne | 1400 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 16 | GGTP | 5000 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 17 | Glukoza | 17500 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 18 | Magnez w surowicy | 330 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 19 | Chlorki | 14000 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 20 | Cholesterol | 7300 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 21 | HDL | 3100 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 22 | LDL | 3100 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 23 | Kreatynina (Jaffe) | 16400 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 24 | Kwas moczowy | 2400 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 25 | Sód | 14000 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 26 | Triglicerydy | 5500 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 27 | Mocznik w surowicy | 1100 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 28 | Wapń | 1700 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 29 | Żelazo | 1300 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 30 | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 31 | Elektrolity |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 32 | Kalibratory |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 33 | Kontrole |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 34 | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | Przedmiot dzierżawy |  | Okres dzierżawy | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  | 3 | Dzierżawa analizatora |  | 12 m-cy |  |  | 23 |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymienione wyżej ilości oznaczeń nie zawierają oznaczeń kontrolnych i kalibracji. Do oferowanej ilości odczynnika należy doliczyć odczynniki przeznaczone do wykonania codziennej kontroli i kalibracji oraz kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. Kontrola wewnątrzlaboratoryjna 5 razy w tygodniu na dwóch poziomach 2 razy w tygodniu na jednym poziomie zamiennie. Należy uwzględnić taką ilość materiałów zużywalnych, aby zabezpieczała diagnostykę wyżej wymienionych badań, kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania wymaganej ilości badań (płynów systemowych, ilości odczynników, kalibratorów, kontrolek, materiałów zużywalnych itp.) lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały czas trwania umowy. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników. |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |  |  |  |  |  |  |