## zadanie 1.1
	Zadanie nr 1.1
	Asortyment	j.m.	ilość	cena netto	VAT	cena brutto	wartość netto	wartość brutto
1	Igła wykonana ze stali nierdzewnej z bardzo gładką powierzchnią 1x użytku,do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków tępe z otworem ułożonym centralnie , ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni z filtrem 5 mikronów , rozmiar 18 G (1,2mm x40 mm) sterylizowane tlenkiem etylenu op A'100	op	24
2	Igła wykonana ze stali nierdzewnej z bardzo gładką powierzchnią 1x użytku,do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków tępe z otworem ułożonym centralnie , ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni bez filtra , rozmiar 18 G (1,2mm x40 mm) sterylizowane tlenkiem etylenu, op A'100	op	12
3	Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml zapewnijący wytworzenia tzw. "korka" w cewniku naczyniowym, pakowana pojedynczo , sterylna.	szt	1200
4	Kranik trójdrożny luer-lock typu bezpiecznego z systemem safety-lock zabezpieczającym przed przypadkowym rozłączeniem, wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami, wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty, kolorowy przełącznik trójramienny - obrotowy o 360°, dodatkowe niebieskie i czerwone znaczniki określające rodzaj linii żyły lub tętnicy, pakowane indywidualnie w zestawie - kraniki pakowane w opakowanie folia/papier z szerokim szewronem, datą ważności i numerem serii	szt	500
5	Kranik trójdrożny z przedłużką 10-25cm	szt	100
6	Aparat do przetaczania leków w pompie infuzyjnej objętościowej Infusomat Space z silikonowym elementem kontaktującym się z pompą. Komora kroplowa dł. 9,5 cm i filtrem 15 μm w komorze. Górna część komory przystosowana do czujnika kropli, Dren dł. ok. 250cm. Opakowanie folia-papier, sterylny	szt	360
7	Kaniula dotętnicza wykonana z podwójnie oczyszczonego PTFE widocznego w USG, z zaworem suwakowo-kulkowym typu FloSwitch ( czerwony suwak), skrzydełka boczne z okrągłymi otworami umożliwiającymi podszycie, Ø 20 G (1,1 mm) dł. 45 mm, przepływ: 49ml/min. Bez PCV i DEHP. Sztywne opakowanie typu Tyvek. Sterylizowana EtO. Czas utrzymania w naczyniu do 30 dni.	szt	250
8	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trzyświatłowy cieniujący w RTG ze znakowaną końcówką, w zestawie: prowadnica 0,032” / 60 cm z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła prowadząca 18Ga/6,35cm, strzykawka 5 ml, podwójne mocowanie cewnika, na opakowaniu jednostkowym podany przepływ i wypełnienie cewnika . 7Fr / 16G / 18G / 18G / dł. 20cm	szt	100
9	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera czteroświatłowy cieniujący w RTG ze znakowaną końcówką, w zestawie: prowadnica 0,032” / 60 cm z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła prowadząca 18Ga/6,35cm, strzykawka 5 ml, podwójne mocowanie cewnika, na opakowaniu jednostkowym podany przepływ i wypełnienie cewnika . 8,5Fr 18G/14G/18G/16G Dł. 16cm	szt	200
10	Zestaw do kaniulacji tętnicy zakładany metodą Seldingera do monitorowania ciśnienia tętniczego metoda krwawą, igła wprowadzająca 0,8 x 50 mm, prowadnik drutowy prosty, 0,021 x 25 cm, cewnik wykonany z Fep ze skrzydełkami w odcinku proksymalnym, kolorowe kodowanie łączników luer – lock (żółty), 22G x 80 mm lub 20G x 160 mm w zależności od potrzeb	szt	15
11	Łącznik kątowy polipropylenowy typu martwa przestrzeń kątowy podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopi, o długości 7/16 cm rozciągliwy, złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F, sterylny	szt	360
12	Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) komora kolekcyjna o pojemności 2100 ml wyskalowana co 5 ml do / objętości 200 ml i co 10 ml do 2000 ml. Mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie w zakresie 5cm - 40 cm H2O	szt	50
13	Zestaw do godzinowej zbiórki moczu sterylny z komorą pomiarową o poj. 500 ml ze skalą pomiarową co 1ml do min 40ml, z workiem o pojemności 2l z tylną białą ścianką , zastawką antyzwrotną w łączniku z cewnikiem Foley'a i worku z filtrem hydrofobowym w worku i komorze oraz odpływem, dren dwukanałowy wyposażony w port bezigłowy do pobierania próbek moczu	szt	50
14	Sonda Sengstaken Ch 18-21 posiadająca znacznik RTG między dwoma balonami, balon wykonany z mieszaniny silikonu i lateksu	szt	5
15	Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły odsysania i lejkiem; – sterylny, przezroczysta probówka 10ml, naklejka i nakrętka umożliwiające oznaczenie próbki i jej transport, łączniki pasujące do każdego typu cewnika do odsysania	szt	300
16	Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego , kateter epiduralny z miękką końcówką; Igły Tuohy G 18 x 80 mm; strzykawka niskooporowa 10ml; filtr zewątrzoponowy 0,2 µm, system mocowania filtra do skóry pacjenta; naklejka epidural	szt	20
17	Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w linię pomiarową o dł. 125cm + 25cm z eliminatorem zakłóceń rezonansowych (ROSE) którego zadaniem jest dodatkowe podniesienie współczynnika tłumienia i dokładności odwzorowania poprzez usunięcie ewentualnych zakłóceń sygnału, przetwornik ze zintergrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw kompatybilny z monitorami poprzez kabel typu PMSET z okrągłym wtykiem pinowym	szt	40
18	Koc do ogrzewacza Equator	szt	20
19	Igła Veressa długość 12 cm	szt	20
20	Igła Veressa długość 15 cm	szt	20
21	Aplikator typu minispike do pobierania i przygotowywania leków. Zawierający filtr antybakteryjny 0,45μm,posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczką portu.	szt	1200
22	Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowa rózne rozmiary do wyboru	szt	20
						RAZEM	0,00	0,00

## zadanie 1.2
	Zadanie nr 1.2

	Asortyment	j.m.	ilość	cena netto	VAT	cena brutto	watość netto	wartość brutto
1	Dren do ssaka 2m	szt	720
2	Końcówka do odsysania kompatybilna z drenem wyżej wymienionym	szt	600
4	Nożyki do nakłuć op. a 200 szt	op	24
5	Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml ; trzyczęściowa ; luer-lock, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka ; jednorazowego użytku ; sterylna ; czarna wyraźna, dwustronna, kontrastująca skala, rozszerzona do 60 ml ; nazwa producenta na cylindrze ; opakowanie papierowo - foliowe	szt	3060
6	Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml dla leków wrażliwych na światło koloru bursztynowego ; luer- lock ; trzyczęściowa z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka ; jednorazowego użytku ; sterylna ; czarna wyraźna, kontrastująca skala, rozszerzona do 60 ml ; nazwa producenta na cylindrze ; opakowanie papierowo - foliowe ;	szt	1020
7	Przedlużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty	szt	3600
8	Przedlużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy	szt	1200
9	Przyrząd do przetarczania krwi	szt	1000
10	Przyrząd do przetarczania płynów infuzyjnych	szt	2500
	PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH KOLOR BURSZTYNOWY	szt	500
11	Strzykawka insulinówka z igłą op=100 szt	op	12
12	Skalel 11 op=100 szt	op	12
13	Wąsy tlenowe 2m	szt	1200
14	Maska do natleniania dla dorosłych	szt	1200
15	Dren do tlenu	szt	1200
16	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 12-16	szt	7200
17	Worek do dobowej zbiórki moczu 2l	szt	200
18	Cewnik Foleya 14-22	szt	2160
19	Strzykawka Janeta 100ml	szt	1200
20	Kieliszki do leków op=85 szt	op	20
21	Cewnik rektalny różne rozmiary	szt	140
22	Igły iniekcyjne 0,5 -0,9 op=100 szt	op	150
23	Igły iniekcyjne 1,1 -1,2 op=100 szt	op	50
24	Strzykawki dwuczęściowe 2ml a100 szt	op	60
25	Strzykawki dwuczęściowe 5ml a100 szt	op	60
26	Strzykawki dwuczęściowe 10ml a100 szt	op	60
27	Strzykawki dwuczęściowe 20ml a100 szt	op	60
28	Sonda żołądkowa CH16-20	szt	1000
29	Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm, długość części czyszczącej 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45°dla wygodnej manipulacji. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50 sztuk.	op	5
30	Sterylny lubrykant z właściwościami dezynfekcyjnymi. Dobrze przylegajacy do błony sluzowej. Przeźroczysty żel. Nie powoduje zabrudzenia powierchni optycznych. Dzięki zawartości diglukonianu chlorheksydyny zabezpiecza przed zakażeniem dróg moczowych. Jednorazowego użycia. Pakowany w sterylne dozowniki w formie strzykawki.OP=20 SZT	szt	20
31	Opatrunek siatkowy wykonany z gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty parafiną. Struktura materiału nośnego pozwala na swobodne przedostawanie się wysięku do pokrywającego go opatrunku wtórnego. / Pokrycie warstwą parafiny sprawia, że nie przywiera do rany, co umożliwia bezbolesną zmianę opatrunku. / Neutralne właściwości parafiny pozwalają na stosowanie / opatrunku w połączeniu z innymi preparatami zawierającymi substancje lecznicze lub środki antyseptyczne. Może być dowolnie kształtowany oraz przycinany w aseptyczny sposób. Nieprzylepny, konieczne umocowanie za pomocą przylepca, bandaża lub siatki opatrunkowej. Hipoalergiczny. Jałowy. 10X10cm opakowanie 10 szt	op	24
32	Koc jednorazowy ogrzewający. Niejałowy. Posiada przeszycia na całej powierzchni zapobiegające przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw. Szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 210x110 cm.	szt	500
33	Port bezigłowy sterylny. Port służący do zamykania portów infuzyjnych. Przeznaczony do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji. Posiadający obudowę z poliwęglanu oraz silikonową membranę. Nie zawiera metalu. Może być stosowany do badania MRI. Bez lateksu i ftalanów. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie po 100 szt.	op	10
34	Port bezigłowy potrójny. Port do iniekcji z przedłużaczami do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji. Posiadający przeźroczystą obudowę wykonaną z poliwęglanu. Bez części metalowych. Posiada dreny z zaciskami przesuwnymi oraz obrotowym łącznikiem luer-lock zabezpieczonym koreczkiem. Dostępne w dwóch średnicach 1,2x2,5mm oraz 3,0x4,1mm. Długość całkowita 12,5 cm. Pakowany pojedyńczo.	szt	300
35	Rękawice diagnostyczne nitrylowe. Bezpudrowe. Niesterylne. Chlorowane od wewnątrz. Tekstura na końcach palców. Grubość na palcu 0,12 (+/- 0,02mm), na dłoni 0,07 (+/- 0,02) i mankiecie 0,06 (+/- 0,2mm). Długość min. 240 mm. AQL 1,5 i siła zrywu (mediana) min 7N potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671. Przebadane wg EN 374. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Kolor lawendowy/fioletowy. Rozmiary XS-XL Kodowane kolorystycznie na opakowaniu.	op	1000
36	Kapturki do termometru do pomiaru temperatury głębokiej. Pakowane po 200 szt.	op	1
37	Okulary ochronne Google	szt	30
						RAZEM

## zadanie 1.3
	Zadanie 1.3

	Asortyment	j.m.	ilość	cena netto	VAT	cena brutto	watość netto	wartość brutto
1	Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm	szt	2
2	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm	szt	50
3	Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, sterylne, pakowane w opakowanie typu blister. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm	szt	50
4	Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, sterylna. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm.	szt	60
5	Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu.Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm	szt	20
6	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem oraz łącznika do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużenia cewnika o długości 50cm montowaną pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem, zacisk nożyczkowy i komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta.	szt	60
7	Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia	szt	20
8	Dren z trokarem ostrym typu trójgraniec, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg., znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie, zintegrowany łącznik, podwójne pakowany z dodatkowym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar, sterylny, rozmiary: 16F/28cm, 20F/40cm, 24F/40cm, 28F/40cm, 32F/40cm	szt	50
					RAZEM

## zadanie 1.4
	Zadanie 1.4
	Asortyment	j.m.	ilość	cena netto	VAT	cena brutto	watość netto	wartość brutto
1	Zestaw do nebulizacji : adapter Aerogen Ultra (dla jednego pacjenta ) op=30 szt	op	12
2	Zestaw do membrany nebulizatora AERONEB solo i złacza typu „T” dla dorosłych op=10 szt	op	36
3	Kolanko ze szczelinami wentylacyjnymi dla jednego pacjenta op=5 szt	op	12
						RAZEM

## zadanie 1.5
	Zadanie 1.5

	Asortyment	j.m.	ilość	cena netto	VAT	cena brutto	watość netto	wartość brutto
1	Czujnik przepływu dorosłych/dzieci jednorazowy do respiratopra BELAVISTA	szt	200

## zadanie 1.6
	Zadanie 1.6
	Asortyment	j.m.	ilość	cena netto	VAT	cena brutto	watość netto	wartość brutto
1	Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm, posiadający niskociśnieniowy balonik retencyjny, z niebieską kieszonką do umieszczenia palca wiodącego, port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem napełnienia, port do irygacji umozliwiający doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System posiada port do pobierania próbek stolca do badania, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych z miejscem na opis. System przebadany klinicznie-ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni, system biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml z wbudowanym filtrem węglowym.	op	15
2	Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, pojemność 1000 ml, skalowane co 25ml w tym numerycznie co 100 ml nieprzeźroczyste z okienkiem podglądu z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, z filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka. Worki biologicznie czyste	op	8
3	Saszetki żelujące do zagęszczania płynnej treści jelitowej w workach stomijnych oraz w workach stosowanych w systemach do kontrolowanej zbiórki stolca zawierające substancje neutralizujące zapach	op	3
						suma	0	0

## zadanie 1.7
	Zadanie 1.7
	Asortyment	j.m.	ilość	cena netto	VAT	cena brutto	wartość netto	wartość brutto
1	System wkładów jednorazowych typu Flovac 2000ml – wykonany z polietylenu, zgrzany hermetrycznie do sztywnej pokrywy, posiadający filtr hydrofobowo – antybakteryjny. Wkład umieszczony w specjalnym zbiorniku wielokrotnego użytku z poliwęglanu z możliwością dezynfekcji i sterylizacji.	szt	150
2	Wkład workowy jednorazowy do odsysania o poj. 2 litr z automatycznym uszczelnieniem po włączeniu ssania posiadający w pokrywie obrotowy króciec przełączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej 7mm, szeroki port do pobierania próbek. Wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny, pełniący jednocześnie funkcję zastawki przeciwprzepełnieniowej zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkład pasujący do pojemnika 2L Serres będący na wyposażeniu szpitala	szt	480
3	Maska NIV jednorazowa. Lekka maska wykonana z miękkiego materiału, który maksymalizuje komfort pozostając w miejscu z dobrym uszczelnieniem. Posiada wbudowany łącznik o średnicy 22 mm (średnica wewnętrzna,) ułatwia to bezpośrednie połączenie ze złączem kolankowym lub pacjentem za pośrednictwem złącza-Y. Zastosowanie dla jednego pacjenta pomaga zapobiegać zakażeniu krzyżowemu. Jednorazowa maska zaprojektowana specjalnie do nieinwazyjnej wentylacji. Wykonana z PC, poduszka silikonowa. Dostępna w trzech rozmiarach S,M,L	szt	60
4	Maska nadkrtaniowa, jednorazowa, bezlateksowa, pozbawiona PCV z nienadmuchiwanym mankietem wykonanym z miękkiego materiału przypominającego żel. Rozmiary 3; 4; 5 wskazywane każdorazowo przez Zamawiającego.	szt	120
5	Maska krtaniowa jednorazowego użytku z delikatnym mankietem silikonowym ze wzmocnioną końcówką, zapobiegającą się podwijaniu w trakcie zakłdania, tubus i mankiet dla bezpieczeństwa uformowane jako jedna całość, rozmiary : 1,0 - 6,0 (do wyboru wg. potrzeb)	szt	100
6	Rurki intubacyjne z mankietem baryłkowym, niskociśnieniowym wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV , ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego oringu wokół rurki , z oznaczeniem rozmiaru na rurce i łączniku, gładkie krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowane co 1 cm, sterylne; rozm. 6-9 co 0,5	szt	200
7	Zestaw do inhalacji -dren, pojemnik na lek, maska lub ustnik do wyboru	szt	360
8	Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych z możliwością stosowania min. 72 h . Sterylny, pakowany w 1 integralnym opakowaniu opakowanie folia-papier .Do rurek intubacyjnych długość cewnika min 58 cm, Do rurek tracheostomijnych długość cewnika min 36 cm, Rozmiary 12CH, 14 CH, 16 CH	szt	360
9	Filtr mechaniczny hydrofobowy stosowany przy pacjencie, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: 100%, objętość 35ml, waga 26g, opór przepływu 3,5-3,6cm H2O/60L/min, czas użycia dla jednego pacjenta do 24godz., sterylizowany radiacyjnie; opakowanie typu blister pack	szt	600
10	Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy respiratorze, skuteczność filtracji 100%w środowisku wilgotnym, objętość 90ml, opór przepływu 1,0cm H2O/60L/min, czas stosowania do 24 godzin z możliwościa wydłużenia jeśli nie jest stosowana nebulizacja.	szt	1000
11	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do tlenu	szt	300
12	Układ oddechowy anestetyczny dla dorosłych sterylny o długości ramion 60/180 cm, ramię dodatkowe 60/180 cm, trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii,DO RESPIRATORA	szt	480
13	ZESTAW INFUZYJNY DO OCŻ	szt	100
	DRENY CO2 DO KAPNOGRAFFI	szt	400
14	Nawilżacz do dozownika rotametrycznego O₂, jednorazowy RespiFlo. Pojemnik plastikowy, jednorazowy, z wodą destylowaną, pojemność 325-500 ml do wyboru. Sterylna woda + adapter w jdnym opakowaniu	szt	200
						0,00	0,00

## zadanie 1.8
	Zadanie 1.8

lp.	wyszczególnienie	j.m.	ilość	cena netto	stawka VAT	wart. netto	wart. brutto
1	Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej o podstawowej chłonności, zewnętrzna warstwa z nieprzepuszczalnej dla płynów z folii antypoślizgowej i wewnętrznej warstwy z delikatnej włókniny, rozmiar 40x60 cm. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 350 ml.	szt.	1 000
2	Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej o podstawowej chłonności, zewnętrzna warstwa z nieprzepuszczalnej dla płynów z folii antypoślizgowej i wewnętrznej warstwy z delikatnej włókniny, rozmiar 60x60 cm. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 600 ml.	szt.	1 000
3	Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej o podstawowej chłonności, zewnętrzna warstwa z nieprzepuszczalnej dla płynów z folii antypoślizgowej i wewnętrznej warstwy z delikatnej włókniny, rozmiar 60x90 cm. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 950 ml.	szt.	1 100
4	Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej o podstawowej chłonności, zewnętrzna warstwa z nieprzepuszczalnej dla płynów z folii antypoślizgowej i wewnętrznej warstwy z delikatnej włókniny, rozmiar 60x90 cm. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 1600 ml.	szt.	1 000
5	Wkłady chłonne stosowane w celu zwiększenia chłonności pieluchomajtek, pozbawione warstwy izolacyjnej dla osób inkontynencją kałową i cewnikowanych z podwójnym wkładem chłonnym z superabsorbentem i neutralizatorem zapachu, Rozmiar min. 32 x 62 cm. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych.	szt.	1 000
6	Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar XL - obwód bioder 130-170 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), podwójne dwuwarstwowe przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2400 ml.	szt.	2 600
7	Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar L - obwód bioder 100-150 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), podwójne dwuwarstwowe przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2400 ml.	szt.	2 600
8	Myjka higieniczna dla dorosłych niepodfoliowana 225x160mm A'50	op.	15
9	Myjka higieniczna dla dorosłych podfoliowana 225x160mm A'50	op.	15
10	Śliniaki higieniczne z kieszonką wiązane a'100 szt.	op.	20
11	Żel do mycia ciała i włosów do delikatnego mycia i pielęgnacji wrażliwej skórę i włosów dziecka z zawartością pantenolu i oliwy z oliwek - 300 ml	op.	72
12	Pianka delikatnie oczyszczająca do pielęgnacji chorych, z biokompleksem lnianym oraz substancją neutralizującą zapach moczu, do użycia bez wody, poj. 500 ml	szt.	72
13	Chusteczki nasączone o powiększonym rozmiarze 20x30cm z wyciągiem z aloesu, alantoiny i gliceryny - A'80 szt.	szt.	50
14	Lotion myjąco-natłuszczający do ciała z zawartością oliwki, prowitaminy B5 i z kompleksem lnianym 500 ML	szt.	50
15	Szampon do włosów nawilżający z 3% mocznikiem UREA, kwasem mlekowym, d-pantenol - 500ML	szt.	50
16	Kremowy żel do mycia ciała z 3% mocznikiem UREA, silimaryną i oliwą z oliwek - 300ML	szt.	50
17	Krem myjąco-nawilżający do ciała 3W1 z zawartością gliceryny, 3% mocznika UREA, oraz substancją neutralizującą zapach moczu - 500 ML	szt.	50
18	Chusteczki nasączone o powiększonym rozmiarze 20x30cm z wyciągiem z aloesu, alantoiny i gliceryny - A'80 szt.	szt.	50
19	Balsam regenerujący do skóry suchej z masłem kakaowym, wyciągiem z nagietka - 250 ML	szt.	50
20	Żel aktywizujący do ciała z guaraną, kofeiną, kamforą - 250 ML	szt.	50
21	Krem do suchej, zrogowaciałej skóry z lanoliną, witaminą E, 10% mocznikiem UREA - 100 ML	szt.	50
22	Emulsja nawilżająca do skóry suchej z 4% mocznikiem UREA, argininą, trehalozą - 500 ML	szt.	50
23	Olejek pielęgnacyjny z ekstraktem z nagietka lekarskiego - 150 ML	szt.	50
24	Krem ochronny tlenkiem cynku, ekstraktem z rumianku oraz substancją neutralizującą zapach moczu - 200 ML	szt.	50
25	Krem ochronny z argininą, wyciągiem z pestek winogron, olejem Canola - 200 ML	szt.	50
26	Odżywczy krem do rąk z mocznikiem 3% UREA, kwasem mlekowym, witaminą E - 75 ML	szt.	50
27	Ochronny krem do stóp z mocznikiem 7% UREA, alantoiną, gliceryną - 75 ML	szt.	50
28	Neutralizator zapachów	szt.	50
29	Pościel jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m² komplet o składzie: / - poszwa o wym. 200 x 150cm wyposażoną w schowaną do środką zakładkę o długości min. 19cm? - poszewka o wymiarach 90x 75cm / - prześcieradło o wymiarach 210 x 150cm	szt.	100
30	Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 39cm(L), min. Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiar L-125cm. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa- parametry potwierdzone kartą danych technicznych.	szt.	500
31	Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 39cm(L), min. Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiar XL-140 cm. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa- parametry potwierdzone kartą danych technicznych.	szt.	500
32	Ręczniki jednorazowe włókninowe 80x60cm o gramaturze min. 40 g/m2	szt.	100
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł