SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Lampa szczelinowa -1szt.
Nazwa …………………………………………………….. / podać
Model ……………………………………………………… / podać
Producent ………………………………………………… / podać
Nazwa, adres, telefon, e-mail / autoryzowanych punktów serwisowych / na terenie Polski
L.p.	Parametr techniczno-funkcjonalny

1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018
2	Typ powiększeń: 5 - stopniowe
3	Powiększenie okularu: 12,5x
4	Stopnie powiększenia 5x, 10x, 16x, 25x, 50x
5	Regulacja dioptriażu okularu: +/- 8D
6	Regulacja PD: od 55 mm do 80 mm
7	Odległość robocza: 100,5 mm
8	Odległość zasięgu: 314 mm
9	Źródło oświetlenia: 5W biały LED (60000 godzin pracy)
10	Szerokość szczeliny: 0 do 16 mm
11	Kąt obrotu szczeliny: 90 stopni w prawo i lewo
12	Długość szczeliny: 0.2, 1, 2, 5, 10, 14, 16 mm, płynna regulacja 1 do 12 mm
13	Pionowy kąt pochylenia lampy: 0°, 5°, 10°, 15°, 20°
14	Filtry: całkowicie przejrzysty, ND (12.5% redukcji), green, blue
15	Rotacja lampy: 90 stopni w prawo i lewo
16	Zakres przesuwu lampy w poziomie: 100 × 110 mm
17	Regulacja lampy w pionie: 30 mm (joystick)
18	Waga korpusu lampy < 13,8
19	Wymiary lampy: 350 (W) x 678.5 (H) x 387 (D) mm
20	Możliwość rozbudowy o dedykowaną cyfrową kamerę o parametrach: CCD: 1/2.5" CMOS, Rozdzielczość: 2592×1944 ppi, 5-megapixel, wyjście Video: HD 1296×972 pikseli, Częstotliwość klatek: 30 fps, Zasilanie kamery: 5V, zużycie energii: 3W, Interface USB3.0, Waga 790 g, Wymiary kamery: 107 (W) × 227 (H) × 55 (D) mm
21	Tonometr aplanacyjny do lampy typu Haag Streit
22	Soczewka bezkontaktowa do lamp szczelinowych o mocy 90D / • soczewka wykonana całkowicie ze szkła z powłoką antyrefleksyjną / • pole widzenia: 74-153° / • odległośc robocza: 5-7mm / • powiększenie: 0.76x / • powiększenie plamki lasera.: 1.32x
23	Soczewka asferyczna do badania i laserowania / • soczewka wykonana całkowicie ze szkła z powłoką antyrefleksyjną / • pole widzenia: 165° / • powiększenie: 0.5x / • powiększenie plamki lasera: 2.0x
24	Instrukcja obsługi w języku polskim
25	Urządzenia sklasyfikowane jako wyrób medyczny
26	Gwarancja min. 24 miesiące
27	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce (załączyć dokument potwierdzający
28	Wpis do rejestru wyrobów medycznych
29	Deklaracja CE

...................................... , dnia …..............................

……….....................................................................
     Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
        do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
        do występowania w jego imieniu