SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Autokeratorefraktometr -1szt.
Nazwa …………………………………………………….. / podać
Model ……………………………………………………… / podać
Producent ………………………………………………… / podać
Nazwa, adres, telefon, e-mail / autoryzowanych punktów serwisowych / na terenie Polski
L.p.	Parametr techniczno-funkcjonalny

1	Zakres pomiarowy dla sfery min. od -20D do +23D
2	Zakres pomiarowy dla cylindra min od 0D do ±12D
3	Zakres pomiarowy osi cylindra min od 1° do 180°
4	Pomiar na zasadzie skiaskopii
5	Regulacja VD: 0mm, 12mm, 13.5, 13.75, 15.0, 16.0
6	Zakres pomiarowy krzywizny rogówki min od 5mm do 11mm
7	Keratometria: centrum i peryferii
8	Obszar pomiarowy dla keratometria peryferii min 25°
9	Czas pomiaru refrakcji nie dłuższy niż 0.02 sek
10	Czas pomiaru keratometrii nie dłuższy niż 0.3 sek
11	Ekran LCD o przekątnej min 5,7’’ z regulacją pochyłu
12	Pamięć min 50 badań
13	Funkcja retroiluminacji
14	Regulacja jasności optotypu
15	Pomiar astygmatyzmu rezydualnego
16	Wskaźnik wiarygodności badania
17	Tryb pomiaru dla dzieci i dla osób z oczopląsem
18	Wbudowana drukarka termiczna
19	Kontrola akomodacji w trakcie badania
20	min. średnica źrenicy: Ø2,3 mm
21	pomiar equiwalentu sferycznego
22	pomiar średnicy rogówki 0-16mm
23	Pomiar źrenicy
24	Stolik elektro-mechaniczny / wielkość blatu: 850 x 420 mm / sterowanie stolikiem: elektro-mechaniczne / regulacja wysokości od 650 do 950 mm / maksymalne obciążenie: 75 kg / ciężar stolika: 29 kg / wbudowane dwa gniazda pośrednie do zasilania innych urządzeń
25	Instrukcja obsługi w języku polskim
26	Urządzenia sklasyfikowane jako wyrób medyczny
27	Gwarancja min. 24 miesiące
28	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce (załączyć dokument potwierdzający
29	Wpis do rejestru wyrobów medycznych
30	Deklaracja CE

...................................... , dnia …..............................

……….....................................................................
     Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
        do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
        do występowania w jego imieniu