SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Aparat do USG -1szt.
Nazwa …………………………………………………….. / podać
Model ……………………………………………………… / podać
Producent ………………………………………………… / podać
Nazwa, adres, telefon, e-mail / autoryzowanych punktów serwisowych / na terenie Polski
L.p.	Parametr techniczno-funkcjonalny
1.	Jednostka główna
1.1	Układ formowania wiązki ultradźwiękowej – w pełni cyfrowy
1.2	Ilość niezależnych kanałów odbiorczych - ≥200 000
1.3	Minimalna częstotliwość pracy - ≤ 2 MHz
1.4	Maksymalna częstotliwość pracy - ≥16 MHz
1.5	Ilość równoważnych gniazd głowic obrazowych, przełączanych elektronicznie - - 4
1.6	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych sondach.
1.7	Ilość ognisk pracujących jednocześnie przy nadawaniu na każdej głowicy- Min 6
1.8	Dynamika systemu ≥ 260dB
1.9	Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych typu: drukarka, monitor, twardy dysk
2.	Archiwizacja i przesyłanie obrazów
2.1	Wbudowany dysk twardy min. 500 GB z przestrzenią na archiwum obrazów pacjentów i raportów min 190 GB
2.2	Zapis sekwencji ruchomych CINE LOOP Memory o wielkości min. 300 MB
2.3	Inne możliwości archiwizacji
2.4	Gniazda USB z możliwością zapisu danych w formacie wymienionym, w punkcie 2.3
2.5	Zmiana wzmocnienia dynamiki (gain) na obrazach z archiwum
2.6	Pomiary na obrazach z dysku min. 8 pomiarów na 1 obrazie (np. odległość, powierzchnia, stenoza)
3.	Monitor LCD lub OLED wbudowany w aparat na oryginalnym wysięgniku
3.1	Wielkość przekątnej ekranu min 17 ‘
3.2	Rozdzielczość monitora min 1280x1024
3.3	Możliwość przechylenia monitora w pionie i obrotu wokół osi pionowej
3.4	Ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu min. 9 cali
4.	Tryby pracy
4.1	2D (B mode)
4.1.1	Głębokość skanowania ≥ (2 – 30) cm
4.1.2	Zakres powiększania obrazu rzeczywistego≥ 6 razy
4.1.3	Zakres powiększania obrazu zamrożonego i obrazów z pamięci CINE ≥ 6 razy
4.1.4	Częstotliwość odświeżania ≥ 1400 Hz
4.1.5	Maksymalna liczba obrazów 2D (B-Mode) zapamiętanych w trybie CINE ≥ 2000
4.1.6	Możliwość zmiany wzmocnienia (GAIN) zamrożonego obrazu B-Mode
4.1.7	Możliwość automatycznego rozpoznawania badanych tkanek i automatyczne dostosowanie parametrów obrazu do tych tkanek w trybie B
4.1.8	Możliwość obrazowania z użyciem technologii jednoczesnego skanowania pod różnymi kątami (tryb obrazowania wielokierunkowego)
4.2	Tryb M
4.2.1	Tryb M z wybarwieniem przepływu Dopplerem Kolorowym
4.3	Tryb Doppler Ciągły CW
4.4	Zakres regulacji korekcji kąta ± 85 stopni lub więcej
4.5	Tryb Doppler kolorowy
4.5.1	Jednoczesne obrazowanie / B + B/C w czasie rzeczywistym
4.5.2	Algorytm redukujący szumy z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek
4.6	Tryb Power Doppler
4.7	Power Doppler Kierunkowy
4.8	Tryb Duplex na wszystkich sondach
5.	Tryb Doppler Pulsacyjny PW
5.1	Zakres regulacji korekcji kąta ± 89 stopni lub więcej.
5.2	Zakres regulacji wielkości bramki min.1-15mm
6.	Przetworniki ultradźwiękowe (sondy) / Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu Convex
6.1	Częstotliwość pracy sondy 2 - 5 MHz ± 1 MHz
6.2	Maksymalny kąt pola skanowania (widzenia) min 55 stopni,
6.3	Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min 125
6.4	Harmoniczne obrazowanie
6.5	Możliwość podłączenia nasadki biopsyjnej
6.6	Głębokość skanowania Min 28 cm
7.	Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik liniowy
7.1	Częstotliwość pracy sondy Min 5 – 12MHz
7.2	Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min 128
7.3	Szerokość czoła sondy [mm] 40 mm ± 10%
7.4	Praca w trybie Duplex
7.5	Praca w trybie Triplex
8.	Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu sektor
8.1	Częstotliwość pracy sondy 2 - 4 MHz ± 1 MHz
8.2	Maksymalny kąt skanowania (widzenia)min 115 stopni, podać
8.3	Harmoniczne obrazowanie
8.4	Praca w trybie Duplex
8.5	Praca w trybie Triplex
9.	Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu microconvex endowaginalny
9.1	Częstotliwość pracy sondy 4 - 10 MHz ± 1 MHz
9.2	Maksymalny kąt pola skanowania (widzenia)min 160 stopni,
9.3	Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondziemin 125
	Akcesoria i dokumentacja
10.	Instrukcja obsługi w j. polskim
10.1	Videoprinter czarno – biały
11.	Możliwości rozbudowy (opcje)
11.1	Możliwość rozbudowy o Tryb obrazowania trójwymiarowego 3D
11.2	Możliwość rozbudowy o wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu microconvex dwupłaszczyznowy Bi-plane (jednoczasowa praca dwóch płaszczyzn) do badań transrektalnych z możliwością zastosowania nakładki biopsyjnej .
11.3	Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania panoramicznego na głowicach liniowych
11.4	Możliwość rozbudowy o DICOM
11.5	Możliwość rozbudowy o głowice liniową pracującą w zakresie od 8 do 16 MHz
11.6	Możliwość rozbudowy o opcje automatycznego pomiaru IMT
11.7	Możliwość rozbudowy o głowice kardiologiczną pediatryczną od 2 do 4 MHz
11.8	Możliwość rozbudowy o głowicę typu microconvex od 5 do 10 MHz
12.	Gwarancja i przeglądy
12.1	Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt (aparat USG, wszystkie głowice, videoprinter)Min 24 mies.
12.2	Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej
12.3	Przeszkolenie personelu z obsługi aparatu potwierdzone protokolarnie w miejscu przewidywanej pracy aparatu. ( 2 szkolenia łączny czas ok. 6 godz
12.4	Dostawca i serwis muszą posiadać autoryzację producenta
12.5	Certyfikat lub inny dokument dopuszczający aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagany obowiązującymi przepisami prawa, jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych /Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianam
13.	Waga aparatu 65kg Maximum
14	Urządzenie sklasyfikowane jako wyrób medyczny
18	Deklaracja CE

...................................... , dnia …..............................

……….....................................................................
     Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
        do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
        do występowania w jego imieniu