SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Aparat EEG - 1szt.
Nazwa …………………………………………………….. / podać
Model ……………………………………………………… / podać
Producent ………………………………………………… / podać
Nazwa, adres, telefon, e-mail / autoryzowanych punktów serwisowych / na terenie Polski
L.p.	Parametr techniczno-funkcjonalny
	PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY
1	Głowica elektrodowa 42-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu
2	Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym 32
3	Liczba wejściowych kanałów poligraficznych 8
4	Min. 1 wejście SpO2
5	Min. 1 wejście EVENT
6	Głowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilości 12
7	Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału
8	Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP
9	Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG
10	Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza
11	Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 lub wbudowanego w głowicy multikonektora
12	Ręczny wybór pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy
13	Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED odwzorowujące układ według standardu 10-20
14	Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy
15	Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy
16	Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) 16
17	Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz
	PARAMETRY KANAŁÓW GŁOWICY
18	Szum wejściowy (µV pp) (1-70 Hz)< 1
19	Impedancja wejściowa (MOhm)>100
20	CMRR / przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej >120dB / - przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G2 >140dB
	PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU
21	stała czasu [s](0,03–10)
22	stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s)
23	czułość(10 µV/cm – 2 mV/cm)
25	częstotliwość próbkowania (Hz)≥ 2000
26	ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika nieograniczona
27	Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5
28	Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń.
29	Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne
30	Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych
31	Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb
32	Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału
33	Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora
34	Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału
35	Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM)
36	Odwracanie polaryzacji sygnału EEG
37	Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału
38	Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej
	Fotostymulator
39	ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika - / nieograniczone
40	Stymulator błyskowy (Hz)(0,5-60)
41	Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy
42	Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie
	Oprogramowanie do analizy sygnału
43	Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu
44	Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora
45	Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych
46	Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej
47	Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG
48	Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące
49	Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf
50	Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT
51	Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG
52	Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej
53	Archiwizacja badań na płycie CD/DVD
54	Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG
	Analiza FFT
55	Możliwość regulacji długości bufora FFT
56	Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące
57	Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo
58	Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania
	ZESTAW KOMPUTEROWY
59	(minimalne wymagania) / - procesor INTEL CORE i5lub równoważny / - pamięć RAM 8GB / - dysk twardy 1TB / - nagrywarka DVD / - karta sieciowa / - klawiatura komputerowa / - mysz / - monitor kolorowy LCD 21,5” / - system operacyjny Windows 10 Pro / - karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB / - zasilacz awaryjny UPS / - osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania / - drukarka laserowa czarno-biała
	INNE CECHY APARATU
60	Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego
61	transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal
62	Całość oprogramowania EEG w języku polskim
63	instrukcja obsługi w języku polskim
65	możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny
	MAPPING 2D/3D (Virtual Reality)
68	- mapowanie 2D i 3D / - przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR / - mapowanie potencjałów / - mapowanie gęstości pola (SCD) / - mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) / - mapowanie widma mocy względnej % / - mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) / - mapowanie asymetrii potencjałowej / - mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń / - mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości / - podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy / - automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości / - mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu / - wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) / - zastosowanie różnych metod interpolacji wartości / - mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu / - trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy / - możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości / - prezentacja izolinii mapy
	AKCESORIA
69	Wymagane akcesoria: / 1. czepek do badań EEG / 2.zestaw elektrod z przewodami / 3. zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umożliwiającym łatwe zamocowanie, szczelne zamknięcie (opakowanie 50 szt.) / 4. zestaw do przygotowania pacjenta do badania EEG zawierający: / - przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający chlorheksydynę, grupa medyczna IIa, znak CE (5 szt.) / - sterylne gaziki do dezynfekcji skóry przed założeniem elektrod zawierające 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego (opakowanie 200 szt. w pojedynczych saszetkach)
	INNE
70	oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku
71	Zestawy komputerowe o których mowa w pkt. 17 i 19 są oznakowane znakiem CE
	GWARANCJA
72	okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy)min. 24 mies
73	Urządzenia sklasyfikowane jako wyrób medyczny
77	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce (załączyć dokument potwierdzający
75	Wpis do rejestru wyrobów medycznych
76	Deklaracja CE

...................................... , dnia …..............................

……….....................................................................
     Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
        do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
        do występowania w jego imieniu