Nr ref.   3/19                Załącznik nr 1.1

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego do wykonywania morfologii z rozbiciem WBC na pięć populacji.

Ilość odczynników na okres 12 miesięcy pozwalająca wykonać 41 000 oznaczeń morfologii CBC+ 5 DIIF

Do niezbędnej ilości odczynników proszę wkalkulować procedury codziennej kontroli jakości dla trzech poziomów krwinek kontrolnych.

Parametry techniczne dla analizatora:

| L.p | Parametry wymagane | Parametry Oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat w pełni automatyczny nie starszy niż 2015 podać rok produkcji + zewnętrzna stacja komputerowa zapewniająca dwukierunkową komunikację z systemem informatycznym Zelnet. |  |
|  | Sposób podawania próbki manualny z otwartej probówki oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemów zamkniętych. |  |
|  | Analizator wykorzystujący odczynniki bezcyjankowe |  |
|  | Wydajność min. 60 oznaczeń/h |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w rożnych trybach pracy bez potrzeby sortowania probówek (CBC, CBC+DIFF) |  |
|  | Liniowość pomiaru WBC, PLT, od zerowych wartości. Dla WBC liniowość zliczania min. 400 000/μl. |  |
|  | Wymagana technika pomiaru WBC w oparciu o światło laserowe |  |
|  | Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów paskowych. |  |
|  | Automatyczne czyszczenie igieł pobierających w trybie manualnym i automatycznym po każdorazowym wykonaniu oznaczenia. |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja. Podłączenie i skonfigurowanie aparatu do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego ZELNET na koszt dostawcy. |  |
|  | Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej SOWA MED 3 razy w roku i wewnatrzlaboratoryjnej STAND-LAB |  |
|  | Pomiar liczby płytek bez interferencji ze strony mikrocytów, fragmentów RBC i cieni komórkowych |  |
|  | Flagowanie wyników patologicznych, obecności innych form niedojrzałych, atypowych limfocytów, erytroblastów, niedojrzałych granulocytów. |  |
|  | UPS podtrzymujący pracę min 20 min. |  |
|  | Brak części zużywalnych typu np. wężyki, tłoczki strzykawki. |  |
|  | Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu paskowego lub dyskietki. Krew kontrolna na trzech poziomach w postaci probówek systemu zamkniętego do codziennej kontroli. |  |
|  | W oprogramowaniu zawarty system kontroli jakości opartej na regułach Westgarda i krzywych L-J oraz baza danych pacjenta. |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |

Nr Ref. 3/19

Załącznik 1.1 do SIWZ

Dostawa odczynników, mat. zużywalnych i eksploatacja

Wraz z dzierżawą analizatora

|  | lp. | Nazwa | Ilość morfologii CBC + 5 DIFF na okres 12 miesięcy | Wielkość opakowań | Liczba opak. Na rok | Cena jedn. Netto. opakowania | Wartość netto dla podanej ilości | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odczynniki i materiały kontrolne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | 41000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przedmiot dzierżawy |  | Okres dzierżawy | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  | 3 | Dzierżawa analizatora |  | 12 m-cy |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |  |  |  |  |