SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU DZIERŻAWY
Aparat do leczenia nerkozastępczego-1szt.
Nazwa …………………………………………………….. / podać
Model ……………………………………………………… / podać
Producent ………………………………………………… / podać
Nazwa, adres, telefon, e-mail / autoryzowanych punktów serwisowych / na terenie Polski
L.p.	Parametr techniczno-funkcjonalny

1	Możliwość wykonania poniższych zabiegów: Hemofiltracja (CVVH), Wolna ultrafiltracja (SCUF), Hemodializa (CVVHD), Hemodiafiltracja (CVVHDF), Wysokoobjętościowa hemodiafiltracja (HV-CVVH), Plazmafereza (PF), Hemoperfuzja (HP)
2	Hemodializa i hemodiafiltracja z antykoagulacją cytrynianową
3	Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej na aparacie
4	Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu
5	Komunikacja w języku polskim na ekranie
6	Pomoc kontekstowa
7	Zasilanie awaryjne na minimum 15 min
8	Zintegrowana pompa strzykawkowa 50 ml
9	System bilansujący - grawimetryczny (wagowy)
10	Dokładność ważenia – 1 g
11	Minimum 3 wagi: dla substytutu, dializatu, filtratu
12	Minimum 4 pompy do przepływu: krwi, dializatu, substytutu, filtratu
13	Pobór dializatu z 4 worków po 5 l jednocześnie
14	Wydajność pompy krwi 10 – 500 ml/min
15	Pomiary ciśnień: dostępu, powrotu, przed hemofiltrem, filtratu
16	2 zintegrowane podgrzewacze płynów : substytutu i dializatu
17	Zakres regulacji temperatury substytutu/dializatu dla oferowanych przepływów (35 – 39)C
18	Możliwość wyłączenia ogrzewania płynów
19	Detektor przecieku krwi
20	2 niezależne detektory powietrza
21	Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety
22	Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego
23	2 pułapki powietrza: przed i za hemofiltrem
24	Odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu, filtratu – niezależnie
25	Instrukcja obsługi w języku polskim
26	Urządzenia sklasyfikowane jako wyrób medyczny
27	Wpis do rejestru wyrobów medycznych
28	Deklaracja CE

...................................... , dnia …..............................
………...............................................................
     Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
        do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
        do występowania w jego imieniu